Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete

Componenta C12 - Sănătate

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.

| Nr. Crt. | Echipament | Solicitare (bifați dacă DA) | Descriere echipamente și dotări Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator Point of Care |  | - Analizor de tip point of care pentru determinarea parametrilor biochimici; - Permite efectuarea testării dintr-o cantitate foarte mică de sange, maxim 100 μL sânge integral, ser sau plasmă; - Testele vor avea perioadă lungă de valabilitate: minim 6 luni - Testele au incorporat un cod QR sau echivalent pentru calibrare interna astfel încât să nu necesite calibrări suplimentare; - Echipamentul permit conectarea la PC/sisteme digitale prin porturi de comunicare: LAN, USB 2.0 sau echivalent; - Au imprimanta incorporata pentru printarea rezultatelor; - Functie de autocalibrare ca sa nu necesite calibrari suplimentare; - Echipamentul permit analiza parametrilor biochimici indicați pentru screening-ul si diagnosticul afectiunilor hepatice, pancreatice, lipidice și diabetice (minim); |
| 2 | Electrocardiograf digital |  | • Electrocardiograf cu minim 10 fire și oferă posibilitatea achizitiei si analizei simultana pe 12 derivatii pentru pacienti adulti si pediatrici; • Echipamentul este prevazut cu sistem software pentru măsurători și interpretări automate în funcție de vârstă și sex; Măsurătorile și analizele digitale să fie adaptate în funcție de tipul de pacient: adult, pediatric și neonatal; • Echipamentul permit conectarea la PC și sau la alt tip de sistem digital pentru descărcarea datelor; |
| 3 | Ecograf portabil |  | - Ecograf ultraportabil pentru aplicatii abdominale, obstetrica, ginecologie, plaman, vezică biliară, părți moi, musculoscheletale superficiale și vasculare compus din traductor convex, traductor liniar si o tableta care utilizeaza o aplicatie software; - Sistemul sa dispuna de minim urmatoarele moduri imagistie: 2D, Doppler Color, Doppler Pulsat, Mod M - Echipamentul permie conectare la WI-FI; - Posibilitate de export al datelor prin reteaua locala a unitatii sanitare; - Posibilitate de export al datelor prin e-mail; - Posibilitatea de utilizare a unui soft de telemedicina direct pe dispozitivul smart; - Posibilitate de export a imaginilor ecografice atat in format DICOM, cat si in format compatibil PC (MP4 si PNG); |
| 4 | Ecograf cu 3 sonde |  | - Echipament de ultrasonografie multidisciplinar, conceput pentru examinari abdominale, de obstetrica, ginecologice, de urologie, musculoscheletale, vasculare, urologice, pediatrice, cardiace, transcraniene si a partilor moi; - Posibilitate de export al datelor prin reteaua locala a unitatii sanitare; - Posibilitate de export al datelor prin e-mail; - Posibilitatea de utilizare a unui soft de telemedicina direct pe dispozitivul smart; - Posibilitate de export a imaginilor ecografice atat in format DICOM, cat si in format compatibil PC (MP4 si PNG); |
| 5 | Echipamente it |  |  |
| 5.1 | Desktop |  |  |
| 5.2 | Imprimantă laser |  |  |
| 6 | Pubele ecologice reciclare |  | Pubelele ecologice reciclare: - spaţiu de montaj redus (sub 0,5 m2) - utilizare eficientă a spaţiului limitat - două dimensiuni disponibile minim 60 L; - Permit cinci tipuri de capace: - capac pentru hârtie de reciclat, - deschidere pentru sticle/doze, - capac pentru deşeuri generale ce poate fi îndepărtat complet, - capac pivotant - elemente grafice pentru capac şi structura coşului complementare - disponibile în diferite culori pentru a permite o diferenţiere uşoară a diferitelor tipuri de deşeuri. |
| 7 | Container deșeuri medicale |  | Containerele pentru deșeuri medicale să fie prevăzute cu: - Capac cu orificii corespunzatoare fiecarei categorii de deseu intepator-taietor; - Capac cutie autoblocant; - Materialul să fie testat testat impotriva perforarii cu obiecte ascutite; - Capacul recipientelor sa prezinte orificii speciale pentru detasarea acelor de seringa și a altor întepătoare; - Volumul recipientului să fie de minim 3 L; - Material: polipropilena sau echivalent; - Culoare: conform standardelor pentru deșeuri medicale (ex. galben) - Marcat cu pictograma “Pericol biologic”. |
| 8 | Frigider vaccin |  | - Volum net total minim 90 L; - Sistem racire: static sau echivalent; - Sistem dezghetare frigider: automat; - Numar rafturi frigider: minim 3; - Functii: - Garnitura antibacteriana - Control mecanic al temperaturii sau echivalent; - Volum net congelator: minim 5 L; |
| 9 | Data logger temperatura frigider |  | - Domeniu de masurare a temperaturii: -10 °C~+45 °C; Rezolutie: 0,1 °C; - Precizie: ±0,5 °C; - Unitate de temperatura: ℃; - Capacitate record: minim 30000 puncte; - Interfata de comunicare: interfata USB sau echivalent; - Alimentare: baterie CR2032 (inclusa) sau echivalent sau alimentare prin interfata USB sau echivalent; - Datele pot fi descarcate, analizate, exportate si tiparite in mod convenabil. - Alarma de supratemperatura si limitele superioare/inferioare pot fi setate; - oftware de gestionare a datelor inclus pentru lucrul usor cu PC-ul; - Datele pot fi interogate, salvate, tiparite si exportate in format Word/Excel/TXT/PDF sau echivalent; |
| 10 | Monitor funcții vitale (frecvență cardiacă, tensiune arteriala non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură) |  | - Echipamentul paote fi utilizat pentru monitorizarea semnelor vitale la pacientii adulti, copii sau nou-nascuti; - Permite monitorizarea urmatorilor parametrii: ECG, Frecventa Cardiaca (HR), Respiratie (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp); - Monitorul are software si interfata de conectare in retea; - Poate fi conectat la o statie centrala de monitorizare; - Există minim 2 interfete USB sau echivalent pentru conectarea la PC; - Monitorul este modular cu posibilitatea de conectare a cel putin 4 module de unic parametru. |
| 11 | Spirometru digital, conectare PC |  | - Spirometru portabil pentru adulti si copii cu varsta mai mare de 4 ani; - Permite conectarea cu software instalat pe PC; - Permite minim urmatoarele tipuri de testari (minim): FVC (doar expir) / FVL (expir/inspir) / SVC – ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCext, VCin, VCmax, VT / MVV – MVV, MVV6, MVVtime, VT - Permite export de date in format PDF |
| 12 | Monitorizare automată a tensiunii arteriale (Holter TA 24 ore) |  | - Sistem holter de masurarea a tensiunii arteriale: - Masuratori: presiune sistolica, diastolica si medie, frecventa cardiaca; - Achizitie date pentru minim 24 h a presiunii arteriale sau minim 300 masuratori; - Este prevazut cu interfata USB sau echivalent pentru conectarea la PC; |
| 13 | Concentrator oxigen 5 L |  | - Echipamentul permite flux oxigen reglabil intre: 0,5 – 5 L / min; - Concentratie de oxigen: minim 93% ± 3% (0,5 – 5l / min); - Presiune de iesire: minim 5.5 psig (37.9 kPa); - Echipamentul permite indicarea purtiății oxigenului; - Nivel de alarmă pentru: - Concentrație Oxigen sub 85%; - Concentratie Oxigen sub 70%; - Este compatibil cu toate stilurile de barbotoare pentru umidifcarea gazelor; |
| 14 | Dispozitiv măsurare indice gleznă-braț |  | - Metoda de măsurare: Metoda oscilometrică, umflarea și măsurarea automată; - Presiunea manșetei: - 0-300 mmHg ± 5 mmHg - – Sistolic: minim 40-280 mmHg - – Diastolic: minim 30-200 mmHg - – Rata pulsului: minim 20-200 bătăi / minute ± 5% - Permite conectarea la PC si la alte sisteme digitale; |
| 15 | Mobilier: |  | Alocare financiară de 4919,5 lei. |
| 16 | Instrumentar medical |  | Trusa conține minim: - Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 - Port ac. buc. 1 - Foarfeca ch. dr cu varf ascutit - Foarfeca ch. cu varf bont cb buc. 1 - Pensa anatomica 16,0cm. buc. 1 - Pensa scos fire buc. 2 - Pensa chirurgicala buc. 2 - Bisturiu monobloc, buc. 2 - Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 - Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 - Apasator de limba, 19,0cm. buc. 1 - Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 - Bisturiu varf ascutit, buc. 2 - Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 - Tavita renala 16 cm.buc. 1 - Cutie instrumentar cu maner |
| 17 | Aspirator portabil oral/nazal/traheal |  | - Echipamentul este portabil; - Presiunea maxima de aspirare este de 84 kPa, 630 mmHg - Contine filtru antibacterian hidrofobic; - Este prevazut cu regulator de aspiratie si cu vacuummetru. |
| 18 | Trusă de resuscitare cu defibrilator automat |  | Trusa de resuscitare conține: - Defibrilator automat; - Balon Ruben pediatric și adult; - Masca de oxigen deschisa – pediatric si adult; - Pipe Guedel, diferite dimensiuni; - Geanta de transport cu suport si pentru medicamente; Defibrilator automat: - Permite defibrilarea automata sau semi-automata; - Forma de unda bifazica trunchiata exponentiala; - Defibrilatorul este bazat pe tehnologia bifazica cu nivele de energie configurabile in intervalul 150 J - 360 J; - Setari implicite nivele de energie 200J, 300J, 360J (adult); - Setari implicite nivele de energie 50J, 75J, 90J (copii); |
| 19 | Aparat pentru sterilizare aer încăpere |  | - Dispozitiv utilizat în dezinfecția aerului în diferite locații; - Agentul dezinfectant sa fie radiația UV; - Poate fi utilizat în prezența persoanelor din încapere; - Capacitatea de sterilizare a dispozitivului sa fie de minim 10 m3 pe oră; - Echipamentul nu necesită consumabile; - Nivel radiație UV minim 18 mW/cm2/sec |
| 20 | Dispozitiv Doppler fetal și dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic |  | Dispozitiv Doppler fetal: - Sistem Doppler cu ultrasunete - Afisaj LCD sau echivalent - Frecventa ultrasunete: minim 2 (MHz) - Interval ritm cardiac: 40 - 250 bpm Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic: - disponibil cu o sonda interschimbabila disponibila pentru mai multe aplicatii: 4 MHz pentru vase profunde, 5 MHz pentru investigatii generale sau 8MHz pentru vase periferice; - Interval de detectare 50-240 BPM; - Durata baterie: minim 5 ore |
| 21 | Scaun examinare ginecologic |  | - Fotoliu ginecologic, înalțime reglabila, cu suporturi pentru picioare și bol detașabil de inox; - Spătar reglabil pe înalțime cu pârghii; - Secția de picioare elevabilă/ rabatabilă pe pârghii; - Suport brațe rabatabil 180º; - Suporturi ginecologice pentru genunchi; |
| 22 | Scaun recoltat sânge, 3 secțiuni |  | - sectiune spatar si picioare reglabile; - suport brate reglabil pe inaltime; - pozitie Trendelenburg disponibila; - spatarul si suportul pentru picioare sa fie rabatabile pana la pozitia orizontala a scaunului; - sa prezinte suport pentru perfuzie; |

SOLICITANT:

SEMNĂTURA

DATA

Atestate de studii complementare/sau adeverință care demonstrează că este în curs de obținere atestarea  pentru ultrasonografie